Приложение 2 к Тендерной документации

| № лота | Наименование закупаемых товаров | Характеристика |  | Единица измерения | Кол-во | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монитор фетальный (КТГ) | 1.; Требуемые характеристики. 1.1; Область применения; Регистрация сердечной деятельности и двигательной активности одного/двух плодов, сократительной деятельности матки. 1.2; Период использования; Во время дородового обследования и во время родов. 1.3; Регистрируемые параметры; Одновременная регистрация частоты сердечных сокращений (ЧСС) и движений плода/плодов, сократительной деятельности матки. 1.4; Дисплей; Цветной, диагональю не менее 5,6 дюймов. 1.5; Разрешение экрана; Не менее 480х640 пикселей. 1.6; Регулировка яркости экрана; Наличие. 1.7; Выбор угла наклона дисплея; Наличие. 1.8; Угол наклона дисплея; 0-90°. 1.9; Кнопка фиксации дисплея монитора, блокирующая возможность открытия дисплея во время переноски; Наличие. 1.10; Встроенная ручка для транспортировки; Наличие. 1.11; Управление функциями; При помощи не менее 7 клавиш и поворотно-нажимной ручки на передней панели монитора. 1.12; Руссифицированный интерфейс; Наличие. 1.13; Требования к электропитанию; 220-230В, 50-60 Гц. 1.14; Встроенный перезаряжаемый аккумулятор; Наличие, ионно-литиевый аккумулятор, емкостью не менее 5000 мАч. 1.15; Ресурс работы монитора от аккумулятора; Не менее 7 часов. 1.16; Срок службы аккумулятора; Не менее 300 циклов зарядки. 1.17; Режимы экрана. 1.18; Окно сообщений для отображения сгналов тревог; Наличие. 1.19; Окно кривой /меню для отображения кривых во время мониторинга или меню настроек во время настройки; Наличие. 1.20; Окно числовых значений; Наличие. 1.21; Отображение ЧСС и сократительной активности матки одновременно в числовом формате и в виде кривых; Наличие. 1.22; Окно состояния; Индикаторы: работы от электросети, состояния работы от аккумулятора, уровня заряда аккумулятора; сетевого соединения и номера монитора, звуковой тревоги состояния самописца, скорости печати, времени мониторинга, даты и времени. 1.23; Режимы отображения; Не менее 3 (режим кривых и числовых значений, режим кривых и режим числовых значений). 1.24; Функция проверки наложения сигналов ЧСС плодов и матери; Наличие. 1.25; Канал регистрации ЧСС плода/плодов; Наличие. 1.26; Метод регистрации; Ультразвуковой импульсный доплеровский. 1.27; Частота ультразвука; 1 ± 10% МГц. 1.28; Принцип измерения и регистрации ЧССП «от удара к удару»; Наличие. 1.29; Включение и отключение в меню прибора функции «регистрация ЧССП от удара к удару»; Наличие. 1.30; Количество каналов; Не менее 2. 1.31; Количество кристаллов в ультразвуковых датчиках; Не менее 8. 1.32; Измерение ЧСС плода, в диапазоне; Не менее 50 - 240 уд/мин. 1.33; Разрешение измерения ЧСС плода; Не более 1 уд/мин. 1.34; Точность измерения ЧСС плода; Не более ±2 уд/мин. 1.35; Независимая регулировка громкости сигналов ЧСС для каждого канала, с возможностью отключения; Наличие. 1.36; Функция обнуления; Наличие. 1.37; Вес датчика; Не более 190 г. 1.38; Длина кабеля; Не менее 2.5 м. 1.39; Частота повтора импульса; 2 кГц. 1.40; Регулировка громкости сигналов ЧСС плодов, с возможностью отключения; Наличие. 1.41; Установка сигналов тревоги (минимальных и максимальных значений ЧСС); Наличие. 1.42; Уровень водонепроницаемости; Не хуже IPX-1. 1.43; Индикация и регулировка громкости сердцебиения плода; Наличие. 1.44; Индикация качества сигнала сердцебиения плода; Наличие. 1.45; Цветовая маркировка разъема датчика и разъема для подключения датчика в моинторе; Наличие. 1.46; Канал регистрации сократительной активности матки. 1.47; Метод регистрации; Токометрический. 1.48; Вес датчика; Не более 180 г. 1.49; Длина кабеля; Не менее 2.5 м. 1.50; Измерение давления, в условных единицах; В диапазоне от 0 до 100. 1.51; Функция установки нулевой сократительной активности матки; Наличие. 1.52; Функция автоматического обнуления параметров; Автоматический (значение ТОКО становится нулевым или ниже, длительностью не более 30 секунд)/Вручную. 1.53; Автоматическое сохранение во внутренней памяти графических и числовых трендов; Наличие. 1.54; Диапазон ТОКО; 0-100. 1.55; Нелинейная ошибка; ±10 %. 1.56; Регистрация движений плода. 1.57; Регистрация шевелений плода в ручном режиме при помощи маркера событий; Наличие. 1.58; Регистрации профиля двигательной активности плода в автоматическом режиме ультразвуковым датчиком; Наличие. 1.59; Возможность регулировки громкости звукового сигнала; Наличие. 1.60; Инвазивный мониторинг ЧСС плода методом прямой электрокардиографии (ПЭКГ); Возможность. 1.61; Мониторинг сократительной деятельности матки с помощью катетера для измерения внутриматочного давления (КВМД); Возможность. 1.62; Встроенный термопринтер; Наличие. 1.63; Печать; Автоматическая. 1.64; Выбор скорости печати; Не мене 3 скоростей (1, 2, 3 см/мин). 1.65; Выбор формата бумаги; Не менее 2 форматов (150 мм или 152 мм). 1.66; Скорость быстрой печати (сохраненных кривых); Не менее 15 мм/сек. 1.67; Эффективная ширина печати; Не менее 110 мм. 1.68; Печать данных; Кривая метка ЧССП1, кривая/метка ЧССП2, кривая ТОКО, кривая/черная метка АДП, метка движения плода, метка события (и аннотация), символ АВТО-обнуления, индикатор тревоги, дата, время, скорость печати, идентификатор, ФИО, сдвиг ЧССП2, ЧСС, результаты анализа КТГ. 1.69; Автоматический анализ КТГ; Возможность. 1.70; Таймер анализа КТГ (Отображение времени начала и окончания исследования); Наличие. 1.71; Отображение и печать в отчете доли потери сигнала; Наличие. 1.72; Количество маточных сокращений; Наличие. 1.73; Средня базальная ЧСС; Наличие. 1.74; Акцеллерация с частотой более 10 уд./мин и продолжительностью более 10 секунд; Наличие. 1.75; Акцеллерация с частотой более 15 уд./мин и продолжительностью более 15 секунд; Наличие. 1.76; Децелерации; Наличие. 1.77; Результат анализа кратковременной вариабельности (STV); Наличие. 1.78; Результат анализа долговременной вариабельности (LTV); Наличие. 1.79; Функция записи медицинских аннотаций и меток событий; Наличие. 1.80; Сигналы тревог; Звуковые и визуальные. 1.81; Количество приоритетов сигналов тревог; Не менее 3 (высокиц, средний, низкий). 1.82; Выбор формы отображения сигнала тревог на дисплее; В виде сообщения или числовое значение. 1.83; Именение громкости сигнала тревог; Наличие. 1.84; Просмотр сигналов тревог (с указанием даты, времени и параметра_; Сохранение и просмотр не менее 800 прошедших сообщений о сигнале тревог. 1.85; Обмен данных. 1.86; Интерфейс для передачи и сохранения данных на ПК; Наличие. 1.87; Программное обеспечение для хранения данных на ПК; Наличие. 1.88; Возможность сохранения данных на USB-носитель. 1.89; Возможность хранения и воспроизведения кривых; Не менее 12 часов. 1.90; Возможность объединения с центральными станциями других производителей; Наличие. 1.91; Встроенный коммуникационный порт RS - 232; Наличие. 1.92; Встроенный коммуникационный порт USB; Наличие. 1.93; Габаритные размеры; Не более 350 × 300 × 104 мм. 1.94; Вес; Не более 3,5 кг. 1.95; Дистанционный стимулятор плода; Возможность. 2.; Комплект поставки. 2.1; Датчик ультразвуковой; 1/2. 2.2; Токодатчик; 1. 2.3; Маркер событий дистанционный; 1. 2.4; Ремень; 3. 2.5; Гель акустический контактный(флакон 0,25 л); 1. 2.6; Бумага термочувствительная (90мм×152мм×150листов); 3. 2.7; Предохранитель; 2. 2.8; Шнур питания (европейский стандарт); 1. 2.9; Перезарежаемая ионно-литииевая батарея; 1. 2.10; Стойка для мониторас корзинами для размещения бумаги и датчиков; 0. 2.11; Сумка для переноски; 0. 2.12; Фетальный стимулятор; 0. 3.; Инструктаж медицинского и технического персонала, гарантийные обязательства, сервисное обслуживание. 4.1; Установка и ввод в эксплуатацию; Наличие. 4.2; Инструктаж медицинского и технического персонала; Наличие. 4.3; Гарантия на оборудование; Не менее 37 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. 4.4; Сервисная служба; Наличие. Год выпуска не ранее 2020года Срок поставки 50 календарных дней; DDP пункт назначения. | шт | 1 | 6 634 784,00 тг |
| 2 | Фиброгастроскоп |  |  | шт | 1 | 11 696 317,00 тг |
|  |  | Фиброгастроскоп | 105 град. |  |  |  |
|  |  | Технические характеристики | 3 — 100 мм |  |  |  |
|  |  | Угол поля зрения: | от +2D до -8D |  |  |  |
|  |  | Глубина резкости: | 210-120 град. |  |  |  |
|  |  | Диоптрии: | 120-120 град. |  |  |  |
|  |  | Изгиб дистального конца вверх-вниз: | 7,8 мм |  |  |  |
|  |  | Изгиб дистального конца влево-вправо: | 7,9 мм |  |  |  |
|  |  | Диаметр дистального конца: | 2,0 мм |  |  |  |
|  |  | Диаметр вводимой трубки: | 1050 мм |  |  |  |
|  |  | Диаметр рабочего канала: | 1395 мм |  |  |  |
|  |  | Рабочая длина вводимой трубки: |  |  |  |  |
|  |  | Общая длина: | 1 шт. |  |  |  |
|  |  | Комплектация: | 1 шт. |  |  |  |
|  |  | Фиброгастроскоп | 1 шт. |  |  |  |
|  |  | Биопсийные щипцы с окном, автоклавируемые | 1 шт. |  |  |  |
|  |  | Чистящая щетка (длинная), автоклавируемая | 10 шт. |  |  |  |
|  |  | Чистящая щетка для цилиндра отсоса | 1 шт. |  |  |  |
|  |  | Резиновый клапан биопсийного канала | 1 шт. |  |  |  |
|  |  | Адаптер для очистки щетками канала воздуха/воды | 1 шт. |  |  |  |
|  |  | Набор О-образных колец для цилиндра отсоса | 1 шт. |  |  |  |
|  |  | Набор обратных клапанов (10 штук) | 1 шт. |  |  |  |
|  |  | Адаптер для очистки канала воздуха/воды | 1 шт. |  |  |  |
|  |  | Крышка окуляра | 1 шт. |  |  |  |
|  |  | Наглазник | 1 шт. |  |  |  |
|  |  | Загубник, автоклавируемый | 1 шт. |  |  |  |
|  |  | Силиконовое масло | 1 шт. |  |  |  |
|  |  | "Красная" крышка газового клапана | 1 шт. |  |  |  |
|  |  | Чемодан для эндоскопов | 1 шт. |  |  |  |
|  |  | Инструкция по эксплуатации на русском языке | 1 шт. |  |  |  |
|  |  | Ключ | 1 шт. |  |  |  |
|  |  | Установленные принадлежности: | 1 шт. |  |  |  |
|  |  | Резиновый клапан биопсийного канала | 1 шт. |  |  |  |
|  |  | Клапан отсоса | 1 шт. |  |  |  |
|  |  | Клапан подачи воздух/вода |  |  |  |  |
|  |  | Коннектор световода | 1 шт. |  |  |  |
|  |  | Дополнительные принадлежности: | 1 шт. |  |  |  |
|  |  | Бутыль для воды |  |  |  |  |
|  |  | Галогеновый источник света (1 комплект) | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития Республики Казахстан | Наличие |  |  |  |
|  |  | Оборудование выпущено не ранее 2014 года | Наличие |  |  |  |
|  |  | Авторизованный сервисный центр на территории РК | Наличие |  |  |  |
|  |  | Гарантия на оборудование | Не менее 37 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  | Обучение персонала на рабочем месте |  |  |  |  |
|  |  | Сервисное обслуживание | наличие |  |  |  |
|  |  | Год выпуска не ранее 2020года Срок поставки 50 календарных дней | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 3 | Электрокардиограф 12-ти канальный | Блок аппарата базовый Экран Цветной TFT ЖК-дисплей, 7 дюймов, 800x480 пиксель Одновременный просмотр 12 каналов Дисплей Частота сердцебиений, ID, дата, состояние питания или батареи, чувствительность, скорость, количество сохраненных данных, режим печати, ведущий ритм Пользовательский интерфейс Сенсорный экран (буквенная и цифровая клавиатура или отдельная цифровая клавиатура), кнопки и вращающийся переключатель Информация о пациенте ID, имя, возраст, пол, рост, вес, раса, курение Основные измерения Частота сердцебиений, PR, QRS, QT/QTc, ось P-R-T Записывающее устройство Термоголовка, рулонная бумага, бумага для отчетов: ширина A4:210 мм или 8.5”, длина A4:300 мм или 11” разрешение: вертикальная ориентация: 8 точек/мм, горизонтальная – 16 точек/мм Размеры 296(Ш) x 305,5(В) x 92,5(Г) мм, вес приблизительно 3,5 кг Записываемые каналы 3, 6, 12 каналов при 10-ти секундной записи и отчете по сердцебиению/ 1 канал при 60-ти секундной и 5-ти минутной записи Чувствительность 2,5, 5, 10, 20, автоматическая (I~aVF: 10, V1~V6: 5) мм/мВ Скорость печати 12,5, 25, 50 мм/сек Фильтры Шум сети (50/60 Гц, -20 дБ и выше) / Шум мышц (25~35Гц, -3 дБ и выше). Дрифт изоэлектрической линии (0,1Гц, -3 дБ и выше) / Фильтр низких частот: отключен, 40Гц, 100Гц, 150Гц Электрические характеристики разрешение: 500 запросов/сек. Внутренний шум: 20 мкВ (макс) Входное полное сопротивление: ≥ 10 MΩ Диапазон входного сигнала: ≥ ±5 мВ Подавление синфазных сигналов: > 100 дБ компенсирующее напряжение смещения постоянного тока: ≥ ±300мВ Временная константа: 3,2 сек Ток утечки на пациента: <10 мкА Частотная характеристика: 0,05 ~ 150 Гц Изолировано и защищено от дефибрилляции Контроль качества сигнала Обнаружение отсоединившегося отведения, обнаружение сигнала электрокардиостимулятора Хранение данных ЭКГ Хранение до 120 ЭКГ (на внутренней флэш-памяти) Питание Питание: источник переменного тока или встроенная батарея 95 ~ 240 ВАХ, 50/60 Гц, 1,0 ~ 0,5 А, 60Вт макс Батарея (Ni-MH) 1 час нормальной эксплуатации (около 100 отпечатков ЭКГ) Подключение Подключение к компьютеру через порт RS232 или LAN Класс безопасности КлассⅠ, тип BF Сумка для транспортировки Габариты Д/Ш/В 39/39/16 см. Отсек для кабеля пациента Отсек для грудных электродов Отсек для бумаги Отсек для электродов конечностей. Отсек для геля Отсек для кабеля питания Два металических ушка для крепления ремня. Противоударный каркас. Ткань полиэстер |  | шт | 2 | 1 850 000,00 тг |
|  | Кабель питания | Кабель для передачи электроэнергии аппарату | 1 шт. |  |  |  |
|  | Кабель пациента | Кабель для передачи сигналов с электродов аппарату | 1 шт. |  |  |  |
|  | Электроды конечностей | Электроды конечностей (многоразовые) для регистрации показаний | 4 шт. |  |  |  |
|  | Грудные электроды | Грудные электроды (многоразовые) для регистрации показаний | 6 шт. |  |  |  |
|  | Батарея Li-lon | Тип батареи: Литий - ионная | 1 шт. |  |  |  |
|  | Бумага для регистрации данных | Специализированная, высокочувствительная бумага для регистрации данных ЭКГ | 1 шт. |  |  |  |
|  | Гель для ЭКГ | Специализированный гель для улучшения электрического контакта между кожей и электродами | 1 шт. |  |  |  |
|  |  | Требования к условиям эксплуатации | Технические характеристики монитора Рекомендуемая влажность: 30~85% / Рекомендуемая температура: 10 ~ 40℃ / Атмосферное давление: 70 ~ 106 кПа |  |  |  |
|  |  | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
|  |  | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | 50 календарных дней |  |  |  |
|  |  | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц Год выпуска не ранее 2020года | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); |  |  |  |
| 4 | Регистратор комбинированный для амбулаторного мониторирования артериального давления и ЭКГ по Холтеру с датчиком движения | 1 Регистратор комбинированный для амбулаторного мониторирования артериального давления и ЭКГ по Холтеру card(X)plore с датчиком движения Электропитание: 4 AA батарейки Жидкокристаллический дисплей Хранение данных: съемная карта памяти Передача данных: оптический кабель USB, требуется устройство чтения карт памяти для получения данных Температура при эксплуатации: 10-45 °C (манжета: 10-40 °C) Влажность: при эксплуатации; без конденсации 10-95% Атмосферное давление при эксплуатации: 83-103 кПа Температура при хранении: -20 - 50 °C Размеры: 82*124*33.5мм Масса (включая батарейки): 330 гр. Осциллометрический метод измерения АД Максимальное хранение данных АД: 400 программируемых измерений Диапазон измерения (АД и ЧСС): 30 - 260 мм.рт.ст. (4-35 кПа) & 40-200 уд./мин точность измерения (АД): +/- 3 мм.рт.ст. (0.4 кПа) или +/- 2% от измеренного значения (стабильно 2 года) Пьезорезисторный датчик давления Нагнетание: автоматически контролируемый насос Безопасность: максимальное нагнетание до 300 мм.рт.ст. (40кПа).; независимый клапан безопасности Дефляция и быстрое сдувание: автоматический клапан давления ЭКГ электроды: Стандартные для мониторирования ЭКГ по Холтеру, 3 независимых отведения, независимая детекция отсоединения каждого электрода Определение ЭКС: 2-уровневый аппаратный детектор Частота ЭКГ дискредитации: 600 Гц (сохранение: 300Гц) Частота ЭКГ и разрешение А/Ц: 0,05-100 Гц (-3 дБ); 4 uV, 12 бит Динамический диапазон ЭКГ и импеданс: 16 mVpv; 100 МОм Толерантность ЭКГ к постоянному току: +/- 300мВ Объем сохранения ЭКГ: 12-51 часов ЭКГ фильтры: основной антидрейфовый фильтр, адаптивный фильтр электропитания, адаптивный фильтр мускульной активности 4 Требования к условиям эксплуатации 5 Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) DDP пункт назначения 6 Срок поставки МИ ТСО 50 календарных дней 7 Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий Год выпуска не ранее 2020года | Дополнительные комплектующие 2 Компакт-диск (CD) с программой Про-граммное обеспечение для считывания результатов 1 шт. 3 Шлейф электродов ЭКГ Шлейф для под-ключения электродов к аппарату 1 шт. 4 Упаковка одноразовых электродов для ЭКГ Одноразовые электроды для ЭКГ 1 шт. 5 Манжета нормального размера Манжета, для исследования АД 1 шт. 6 Сумочка для аппарата Специализиро-ванная сумочка для переноса аппарата 1 шт. 7 Кабель с последовательным и двойным оп-тическим интерфейсом Кабель для подключения аппарата к ПК 1 шт. | шт | 1 | 2 235 000,00 тг |

Место поставки товара РК Северо-Казахстанская область  Мамлютский район г.Мамлютка ул.Школа интернат 17

И.о.главного  врача

КГП на ПХВ «Мамлютская районная больница»                                                                                   Грауверг К.В.