**Техническая спецификация**

**ЛОТ №1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии** | **Описание** | | | | **Цена** |
| **1** | **Наименование медицинской техники (далее – МТ)**  *(в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны)* | **Паровой стерилизатор** | | | |  |
| **2** | **Наименование МТ, относящейся к средствам измерения**(*с указанием модели, наименования производителя, страны)* | Нет. | | | |
| **3** | **Требования к комплектации** | *№*  *п/п* | *Наименование комплектующего к МТ*  *(в соответствии с государственным реестром МТ )* | *Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МТ* | *Требуемое количество*  *(с указанием единицы измерения)* |
| *Основные комплектующие* | | | |
| 1 | Паровой стерилизатор | Данный стерилизатор представляет собой стерилизацию водяным насыщенным паром под избыточным давлением, стерилизатор предназначен для широкого спектра материалов такие как: хирургические инструменты и др., резиновые изделия, стекла, лабораторная посуда и др., изделий из текстильных материалов, другие медицинские принадлежности.  Данный тип стерилизатора находит применение в больницах и медицинских центрах.  Эта модель автоклава представляет собой стерилизатор с электрическим подогревом, который работает с насыщенным паром, имеет диапазон температур до 137C (279F) и давление до 2,3 бар (34 фунт/кв. дюйм).  Стерилизаторы спроектированы как Большой паровой стерилизатор в соответствии с EN285 и как класс I в соответствии с EN60601-1.  Стерилизатор оснащен автоматической дверью, механизм блокировки полностью электронный, активируется микропереключателями и программным обеспечением. Программное обеспечение и датчик давления предотвращают открытие дверцы, когда камера находится под давлением.  Конструкция, основные части стерилизатора изготовлены из материалов, указанных ниже:  Камера изготовлена из нержавеющей стали 316L;  Дверь изготовлена из нержавеющей стали 316L;  Катушка (выборочно) изготовлена из меди;  Лотки изготовлены из нержавеющей стали 304;  Резервуар для воды изготовлен из пластика.  Стерилизатор включает в себя следующие функции:  Стерилизационная камера большой емкости;  Встроенный парогенератор;  Вакуумный насос для вакуумирования камеры;  Полностью автоматическая система запирания дверей;  Резервуары для хранения технической и использованной воды;  Водяной насос для циркуляции воды;  Конденсатор и коллектор для конденсации и сбора воды;  Датчики температуры и датчик давления для контроля состояния вакуума и давления;  Регулирующие клапаны, работающие с запрограммированными интервалами.  **Технические характеристики:**  Внешние размеры Ш х В х Г - 750 х 630 х 970 мм;  Максимальная глубина (дверь открыта) - 1475 мм;  Объем камеры, нетто. - 90 литров;  Форма камеры - Цилиндрический 316L, сварной, электрополированный;  Размеры камеры:  внутренний диаметр. х глубина - 400 х 750 мм;  Масса **-** 170 кг;  Объем резервуара свободной минеральной воды с системой обратного осмоса — внешний резервуар 8,3 литра (2,2 галлона) ;  Мин. количество воды, обеспечивающее цикл - 1 литр;  Среднее потребление воды за цикл - 15 литров;  Макс. температура воды на водохранилищах - 65ºC;  Макс. рабочее давление - 2,7 бар;  Мин. рабочее давление - -0,9 бар;  Мощность нагревателей - 8700 Вт + 900 Вт;  Покрытие - Змеевик с паровым нагревом;  Пиковый уровень звука **-** < 70 дБ;  Максимальная электрическая мощность (до 230 В) - 9,9 кВт, 3 фазы, 400В - 16А, 50/60Гц;  Колебания напряжения - ±10%;  Операция - Электронный с микропроцессором;  Элементы управления – Цифровой;  Дисплей - 5,7-дюймовый цветной ЖК-дисплей, резистивный сенсорный экран;  Подключение к ПК - Стандартный порт RS232, USB-соединение для специалистов по обслуживанию и Ethernet-соединение в качестве опции;  Доступные лотки опционально - Большой лоток из нержавеющей стали (всего 2) (320 x 20 x 700 мм) или Малый лоток из нержавеющей стали (всего 2) (220 x 20 x 700 мм) или 1 внутренняя полка (236 x 10 x 550 мм);  Максимальная нагрузка на лоток - 6 кг;  Максимальная твердая нагрузка - 24 кг;  Максимальная текстильная загрузка - 8 кг;  Температура стерилизации - 121-134°С;  Специальные/испытательные циклы - Тест Боуи-Дика и вакуумный тест;  Удаление воздуха - Фракционный вакуум;  Система сушки – Вакуум;  Запорное устройство двери - Полностью автоматическое кольцевое дверное запирающее устройство.  **Стандартные функции:**  **- Аварийные сигналы**  В зависимости от состояния входа и установленных аксессуаров, контроллер контролирует работу и неисправность, способен останавливать цикл и подавать звуковой сигнал, а также отображать и/или распечатывать несколько сигналов, в том числе:  □ Разблокировка двери  □ Ошибка температуры/давления  □ Низкая/высокая температура  □ Низкое/высокое давление  □ Низкий вакуум и многое другое.  **Безопасность системы**  1 – наличие стандартного термостата этот компонент безопасности отключает нагревательный элемент в парогенераторе в случае, если температура поднимается выше 170 °C.  2 **–** Наличие сертифицированного предохранительного клапана этот предохранительный элемент сбрасывает давление в парогенераторе выше 2,76 бар.  3 – Наличие системы безопасности дверей, предотвращает любое случайное открывание двери. Система содержит следующие компоненты:  Датчик давления открытия предохранительной двери;  Микропереключатели защитной двери.  4 - Информация о выбросах в окружающую среду:  Пиковый уровень звука, генерируемый устройством, составляет менее 70 дБА.  Расчетное тепловыделение составляет 1,8 кВт.  Устройство не является источником электромагнитных излучений для медицинских целей.  **- Дверной запорный механизм**  Дверная система является автоматической и основана на кольцевом запорном механизме, приводимом в действие редукторным электродвигателем, предотвращающим открытие двери с помощью английской булавки.  Стопорное кольцо удерживает дверь и надежно запирает ее.  Для облегчения процесса запирания при закрытии двери создается частичный вакуум, который удерживает дверь во время закрывания до тех пор, пока предохранительное кольцо не заблокирует дверь механически. Запирающее устройство предотвращает случайное открытие двери. Замок дверцы можно разблокировать только в том случае, если достигнута температура разгрузки и стерилизационная камера находится в разгерметизированном состоянии.  **- Камера.**  Сосуд с электрополированной камерой и паровым кожухом изготовлен из коррозионностойкой нержавеющей стали 316 L, поэтому его легко чистить.  **- Парогенератор**  Оснащен встроенным парогенератором мощностью 8,7 кВт, изготовлен из нержавеющей стали 316 L. Большая мощность нагревателей позволяет пару всегда быть готовым к работе, что способствует очень быстрому циклу.  **- Вакуумная система**  Оснащена жидкостно-кольцевым вакуумным насосом в сочетании с теплообменником и представляет собой предварительный и поствакуумный стерилизатор со следующими характеристиками:  Этап удаления воздуха (предварительный вакуум) перед началом этапа стерилизации.  Фаза сушки после стерилизации, основанная на комбинированной работе тепла и вакуума с импульсами подачи воздуха.  Для повышения эффективности вакуумного насоса – производительности и скорости – на выходном трубопроводе камеры установлен теплообменник.  Преимущества предвакуумного стерилизатора заключаются в следующем:  Удаление воздушных карманов из пакетов и пористых грузов и большинства видов шлангов (резиновых, пластиковых и т.д.) вакуумом на первом этапе цикла.  Лучшее проникновение пара в загрузку; что обеспечивает эффективную стерилизацию.  Улучшенная однородность температуры.  Лучшее высыхание материалов благодаря вакууму, достигаемому в камере в конце цикла стерилизации.  **- Система водоснабжения**  Стерилизаторы оснащены 2 резервуарами для воды: один для водопроводной воды для жидкостно-кольцевого вакуумного насоса и один для сточной воды. Вода циркулирует в водяном насосе и превращается в насыщенный пар.  Стерилизаторы поставляются как отдельное устройство. Доступна система очистки воды обратным осмосом, чтобы избежать необходимости пополнения резервуаров для воды. Эта система улучшает качество воды, используемой для производства пара. Использование воды, не содержащей минералов, способствует повышению производительности и увеличению срока службы камеры стерилизатора.  **- Режим энергосбережения**  Стерилизаторы оснащены режимом энергосбережения, который активируется, когда устройство не используется в течение определенного периода времени. Этот режим снижает энергопотребление примерно на 12-30% и, таким образом, безопасен для окружающей среды.  **- Наличие системы обратного осмоса**  Система обратного осмоса Для улучшения качества воды, используемой для выработки пара в камере автоклава, необходимо использовать систему обратного осмоса.  Система RO / ОО включает в себе:  Фильтр CSM  Бустерный насос  Сливное отверстие  Монометр  Вход водопроводной воды  Выход чистой воды  Буферный резервуар  Фильтр 5µ  Угольный фильтр  Фильтр 1 µ  **Панели управления аппарата включает в себя:**  ЖК/LCD-дисплей, панель оператора настроена на следующие стандартные языки (максимум 20 языков на стерилизатор)  Держатель лотков в квадратной формы рассчитанный на не менее 4 лотков;  Лоток малого размера не менее 2 шт;  Главный выключатель;  RS-232;  Устройство чтения карт памяти;  Манометры (кол- во не менее 2 шт);  Лоток большого размера не менее 2 шт;  Принтер, детали интерфейса принтера:  - Кнопка подачи;  - Корпус принтера;  - Чернильный картридж;  - Рулон бумаги;  - Индикатор ожидания;  - Передняя крышка;  - Защелка крышки.  Дверца принтера;  Фильтр камеры;  Передние ножки (кол-во не менее 2 шт);  Главная дверь.  **Циклы стерилизатора задаются пользователем.**  **Доступно не менее 5 программ стерилизации и доступны не менее 2 тестовые программы:**  **Быстрый при температуре 134°C**  - Разрешенные материалы только неизолированные (неупакованные) инструменты;  - Температура стерилизации не менее 134 °C / -0 °C; +3 °C;  - Среднее время цикла не менее 20 мин;  - Время высыхания: без стадии сушки.  **Неизолированный при температуре 134°C**  **-** Разрешенные материалы только твердые инструменты;  **-** Температура стерилизации не менее 134 °C / -0 °C; +3 °C;  **-** Среднее время цикла не менее 21 мин;  - Время высыхания: не менее 5 мин.  **Изолированный при температуре 134°C**  **-** Разрешенные материалы только упакованные инструменты;  **-** Температура стерилизации не менее 134 °C / -0 °C; +3 °C;  **-** Среднее время цикла не менее 35 мин;  - Время высыхания: не менее 10 мин.  **Прионный при температуре 134°C**  **-** Разрешенные материалы только упакованные инструменты;  **-** Температура стерилизации не менее 134 °C / -0 °C; +3 °C;  **-** Среднее время цикла не менее 55 мин;  - Время высыхания: не менее 10 мин.  **Пористый 121°C**  **-** Разрешенные материалы только полые инструменты и текстиль;  **-** Температура стерилизации не менее 121 °C / -0 °C; +3 °C;  **-** Среднее время цикла не менее 55 мин;  - Время высыхания: не менее 20 мин.  **Тест Боуи-Дика при температуре 134°C (тест режим)**  **-** Температура стерилизации не менее 134 °C / -0 °C; +3 °C;  **-** Среднее время цикла не менее 21 мин;  - Время высыхания: не менее 1 мин.  **Испытание на герметичность (тест на вакуум).**  **Встроенный комплект:**  Модуль термопринтера переменного тока ;  Держатель лотка в наборе ;  Лоток малого размера размера  220 х 20 х 700 мм;  Лоток большого размера размера 320 х 20 х 700 мм;  крышка (верхняя панель) из окрашенной стали;  Перчатка для ручки лотка;  Парогенератор. | 1 шт | **12 925 431** |
| *Дополнительные комплектующие* | | | |  |
| 2 | Очиститель воды обратного осмоса с резервуаром для воды. | Водоочиститель обратного осмоса (R.O.) с резервуаром для воды (100 г/л)  Система обратного осмоса Для улучшения качества воды, используемой для выработки пара в камере автоклава, необходимо использовать систему обратного осмоса, Система RO / ОО включает в себе:  Фильтр CSM  Бустерный насос  Сливное отверстие  Монометр  Вход водопроводной воды  Выход чистой воды  Буферный резервуар  Фильтр 5µ  Угольный фильтр  Фильтр 1 µ | 1 шт |  |
|  |  | 3 | Шкаф мобильный | Шкаф из нержавеющей стали с местом для хранения предоставляется по запросу. Размер: 755 x 785 x 785 мм | 1 шт |  |
|  |  | 4 | Проволочная корзина | Проволочная корзина 360\*290\*490 мм | 1 шт |  |
|  |  | 5 | Крышка и дно контейнера  перфорированные | Крышка и дно контейнера  перфорированные 280\*260 \*285 мм | 1 шт |  |
|  |  | 6 | Набор расходных материалов для принтера | Комплект расходных материалов для струйного принтера версии 1 год | 1 шт |  |
|  |  | 7 | Набор расходных материалов для системы обратного осмоса | Упаковка расходных материалов для R.O. 100 GPD на 1 год | 1 шт |  |
| **4** | **Требования к условиям эксплуатации** | - Температура окружающей среды: не более 40°C  - Относительная влажность: не более 80 %.  Монтажное пространство:  Установите автоклав на ровную поверхность, оставив вокруг него достаточное пространство для работы и обслуживания.  Не менее 200 мм сзади  не менее 150 мм по бокам  не менее 900-1000 мм от передней части машины  не менее 2000 мм от передней панели  Пол в зоне установки должен быть водонепроницаемым и негорючим, с рабочей температурой 150°C или выше (Конструкция пола должна содержать сливное отверстие в самом нижнем месте пола. Вся конструкция пола в зоне устройства должна обеспечивать наклон в сторону сливного отверстия).  Потолок над устройством должен быть водонепроницаемым и негорючим с рабочей температурой 150°C или выше. | | | |  |
| **5** | **Условия осуществления поставки МТ**  *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP пункт назначения | | | |  |
| **6** | **Срок поставки МТ и место дислокации** | До 22 ноября 2024 года  Адрес: СКО г.Мамлютка ул.школа интернат 17 | | | |  |
| **7** | **Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц** | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев*.*  Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в пол года.  Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:  - замену отработавших ресурс составных частей;  - замене или восстановлении отдельных частей МТ;  - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;  - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;  - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);  - Сборка, установка, выполнение пуско-наладочных работ, - Демонтаж старого оборудования , монтаж нового оборудования ,обучение персонала на рабочем месте.  - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий.  Год выпуска не ранее 2024 г. Медицинское оборудование, предоставляемое по настоящему договору, должно быть абсолютно новым и не использоваться ранее. Продавец гарантирует, что оборудование не было в эксплуатации и не является бывшим в употреблении.  Продавец обязуется обеспечить, чтобы упаковка медицинского оборудования была в целости и сохранности на момент поставки. Упаковка должна быть не повреждённой, соответствовать требованиям транспортировки и защиты оборудования, и предоставляться в оригинальном виде от производителя.  Сертификат о прохождении первичной проверки средства измерения и аттестации испытательного оборудования либо соответствующего документа о признании первичной проверки завода-производителя, если товар является средством измерения. Техническая и (или) эксплуатационная документации на государственном и русском языке. Копия документа, подтверждающего информацию, что медицинская техника не является средством измерения или внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан, прошла проверку либо метрологическую аттестацию, или об утверждении типа средства измерения.  Регистрационное удостоверение РК на медицинскую технику  Копии сертификатов соответствия (для товаров подлежащих обязательной сертификации) или письмо-гарантию поставщика о представлении с поставляемым товаром копий сертификатов соответствия (для товаров подлежащих обязательной сертификации)и сертификат происхождения товара. | | | |  |

**ЛОТ №2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о медицинской технике** | | | | | | **Цена** |
| **№ п/п** | **Критерии** | **Описание** | | | |  |
| **1** | **Наименование медицинской техники** *(в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)* | **Тонометр бесконтактный** | | | | **6 500 000** |
| **2** | **Требования к комплектации** | **№ п/п** | **Наименование комплектующего к медицинской технике *(****в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий)* | **Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике** | **Требуемое количество** *(с указанием единицы измерения)* |
| Основные комплектующие | | | |
| 1 | Тонометр бесконтактный | Компьютерный бесконтактный тонометр (аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический) позволяет провести измерения внутриглазного давления значительно быстрее и наиболее точно.  Изображение глаза пациента и фокусировочные метки оператор наблюдает на экране встроенного монитора с высокой разрешающей способностью.  При измерении на тонометре FT-1000 при помощи джойстика оператор устанавливает фокусировочную точку, отраженную от глаза пациента, в центре визирного квадрата и фокусирует эту точку до резкого изображения — прибор автоматически определит оптимальное положение для старта (в режиме AUTO) и мгновенно произведет измерение. Скорость измерения составляет всего 3 мсек.  Особенности  Автосопоставление, автовыравнивание.  Автоматическое переключение режимов высокого и низкого давления.  Корректировка внутриглазного давления в соответствии с данными центральной толщины роговицы;  Сенсорный экран;  Возможность проведения измерения у пациентов с диагнозом «дихромазия», за счет изменения цвета фиксационной точки  Диапазон измерения:0–60 mmHg (0–30 mmHg / 25–60 mmHg)  Режимы измерения:Ручной при помощи джойстика, автоматический (LCD экран с функцией сенсорного сопоставления)  Режим измерения «высокое давление»Наличие  Луч измерения внутриглазного давления Источник света: Длина волны:Светодиод 880 нм  Лампа фиксации взора пациента Источник света: Длина волны: Светодиод (3-х цветной чип) красный 630 нм; зеленый 520 нм; голубой 470 нм  Электрическая регулировка по высоте лицевого установа70 мм  Поле обзора15×9 мм  Встроенный принтер Термопринтер с программируемым видом распечатки данных  Перемещение оптической головки:88 мм (ось X); 40 мм (ось Y); 45 мм (ось Z)  Порт передачи данныхRS-232C  Дисплей 5,7" цветной сенсорный  Габариты (ШxГxВ) и вес306×493×463 мм; ~18 кг  Напряжение:100 VAC — 240 VAC  Частота:50/60 Гц  Потребление энергии:85 VA — 110 VA  Диапазон измерения: 0–60 mmHg (0–30 mmHg / 25–60 mmHg)  Режимы измерения: Ручной при помощи джойстика, автоматический (LCD экран с функцией сенсорного сопоставления)  Режим измерения «высокое давление» Наличие  Луч измерения внутриглазного давления  Источник света:  Длина волны:Светодиод 880 нм  Лампа фиксации взора пациента  Источник света:  Длина волны: Светодиод (3-х цветной чип)  красный 630 нм;  зеленый 520 нм;  голубой 470 нм  Электрическая регулировка по высоте лицевого установа70 мм  Поле обзора 15×9 мм  Встроенный принтер Термопринтер с программируемым видом распечатки данных  Перемещение оптической головки:88 мм (ось X); 40 мм (ось Y); 45 мм (ось Z)  Порт передачи данных RS-232C  Дисплей 5,7" цветной сенсорный  Габариты (ШxГxВ) и вес 306×493×463 мм; ~18 кг | 1 шт. |
| Дополнительные комплектующие | | | |  |
| 1 | Шнур питания | Шнур питания: ● Напряжение : 100 ВПТ – 240 ВПТ  ● Частота : 50/60 Гц  ● Потребление : 85 ВА – 110 ВА | 1 шт. |  |
| 2 | Предохранители | Предохранители стеклянные: Предохранитель 5х220, 16 А | 1 шт. |  |
| 3 | Бумага для подставки подбородка | Сменные бумажные салфетки размер 30 мм\*100 мм | 1 шт. |  |
| 4 | Зажимы для бумаг для подставки подбородка | Фиксаторы для бумажных салфеток: штифты пластиковые Т-образные, размер 2\*1,5 см | 2 шт. |  |
| 5 | Бумага для распечатки | Термобумага для печати 57 мм\*50мм. Термобумаги для аппаратов - это тип кассетной ленты, которая позволяет эффективно распечатывать лучшие распечатки. | 1 шт. |  |
| 6 | Пылезащитная крышка | Пылезащитный чехол:  [Пластиковый ,прозрачный, пыленепроницаемый, 50\*30\*40см](https://www.ebay.com/itm/Plastic-Clear-Dust-proof-Cloth-Cover-Suit-Dress-Garment-Bag-Storage-Protector-/333532897068?_ul=RU" \t "_blank) | 1 шт. |  |
| Расходные материалы и изнашиваемые узлы | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| Принадлежности: | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| Программное обеспечение: | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| **3** | **Требования условиям эксплуатации** |  | | | |  |
| **4** | **Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС)** | DDP согласно условиям договора | | | |  |
| **5** | **Срок поставки медицинской техники и место дислокации** | До 22 ноября 2024 года | | | |  |
| Адрес: DDP согласно условиям договора | | | |  |
| **6** | **Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц** | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. | | | |  |
| Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. | | | |  |
| Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: | | | |  |
| замену отработавших ресурс составных частей; | | | |  |
| замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; | | | |  |
| настройку и регулировку медицинской техники; | | | |  |
| специфические для данной медицинской техники работы; | | | |  |
| чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; | | | |  |
| удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); | | | |  |
| иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.  Сборка, установка, выполнение пуско-наладочных работ, демонтаж, монтаж. входят в стоимость оборудования, обучение персонала на рабочем месте. иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.  Год выпуска не ранее 2024 г. Медицинское оборудование, предоставляемое по настоящему договору, должно быть абсолютно новым и не использоваться ранее. Продавец гарантирует, что оборудование не было в эксплуатации и не является бывшим в употреблении.  Продавец обязуется обеспечить, чтобы упаковка медицинского оборудования была в целости и сохранности на момент поставки. Упаковка должна быть не повреждённой, соответствовать требованиям транспортировки и защиты оборудования, и предоставляться в оригинальном виде от производителя.  Сертификат о прохождении первичной проверки средства измерения и аттестации испытательного оборудования либо соответствующего документа о признании первичной проверки завода-производителя, если товар является средством измерения. техническая и (или) эксплуатационная документации на государственном и русском языке. Копия документа, подтверждающего информацию, что медицинская техника не является средством измерения или внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан, прошла проверку либо метрологическую аттестацию, или об утверждении типа средства измерения.  Регистрационное удостоверение РК на медицинскую технику  Копии сертификатов соответствия (для товаров подлежащих обязательной сертификации) или письмо-гарантию поставщика о представлении с поставляемым товаром копий сертификатов соответствия (для товаров подлежащих обязательной сертификации)и сертификат происхождения товара. | | | |  |

**И.о.директора**

**КГП на ПХВ «Мамлютская РБ» Коробкова М.Г.**